
《氦离子化色谱法测试电气设备油中溶解气体的技术规范》
编制说明

目
次
3

1
编制背景

3

2
编制主要原则

3

3
与其他标准文件的关系

3

4
主要工作过程

3

5
标准结构和内容

4

6
条文说明




编制背景
根据中国电工技术学会《关于2018年第一批中国电工技术学会标准立项的通知》，由国网上海市电力公司电力科学研究院牵头编制“CESBZ2018004氦离子化色谱法测试电气设备油中溶解气体的技术规范”

随着电力的发展，出现以六氟化硫为绝缘介质的相关电力设备，若六氟化硫气体进入变压器本体中，会严重影响设备的正常运行；对绝缘油中溶解气体含量的检测种类和最小检出浓度要求越来越高。而GB/T 17623-2017《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》标准只规定部分绝缘油中溶解气组分的最小检出浓度，分别为氢（2μL/L）、烃类（0.1μL/L）、一氧化碳（5μL/L）、二氧化碳（10μL/L）等，没有对六氟化硫的检测做出规定；而本标准可以把绝缘油中溶解气组分的最小检出浓度提高到氢（0.01μL/L）、烃类（0.01μL/L）、一氧化碳（0.01μL/L）、二氧化碳（0.01μL/L），同时可以完成对空气（0.01μL/L）和六氟化硫（0.01μL/L）等溶解气体组分的检测。所以“绝缘油中溶解气体组分含量测定方法 氦离子化气相色谱法”团体标准的制定具有十分重要的意义。

编制主要原则
本标准的编写格式按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。
与其他标准文件的关系
本标准以《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》(GB/T 17623-2017)为蓝本。根据氦离子化气相色谱法的特点，对传统绝缘油中溶解气体含量测定的方法进行了修改，并增加了SF6气体的检测，以适用于油气绝缘介质泄漏的问题。在名词和术语中参考了《气体分析 氦离子化气相色谱法》(GB/T 28726-2012)中的一些专业表述，使术语表达更为精准。
4
主要工作过程
2018年10成立了标准编制组，并着手编制标准的初稿。

2019年1月4日，国网上海市电力公司电力科学研究院在上海召开了本标准的初稿讨论会，形成了初稿讨论会会议纪要，与会专家提出为了更好的与GB/T17623绝缘油中溶解气体含量的测定衔接，可将本标准的名称由“氦离子化色谱法测试电气设备油中溶解气体的技术规范”修改为“绝缘油中溶解气体组分含量的测定_氦离子化气相色谱法”

2019年10月，编写组编制了征求意见稿。

5
标准结构和内容
本标准参照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》，按照中国电工技术学会技术标准编写要求进行编制。

本标准共10章，标准的主要结构和内容如下：
第1章“范围”，主要说明标准主要内容和适用范围。
第2章“规范性引用文件”，列出了本标准引用的3项国家标准。
第3章“术语和定义”，对本标准适用的主要术语进行了定义。
第4章“方法概要”，主要简明扼要的介绍方法的基本原理。

第5章“样品采集”，由于绝缘油中溶解气体检测对于样品采集有特殊要求，该章节主要对样品的采集进行了规范。

第6章“仪器设备和材料”，对氦离子化气相色谱法测定绝缘油中溶解气体含量所使用到的仪器设备和材料进行了规定。

第7章“最小检测灵敏度”，对绝缘油中溶解的8种气体的最小检测灵敏度进行了规范。

第8章“准备工作”，对测定工作前的准备工作进行了规范。

第9章“实验步骤”，对氦离子化气相色谱法测定绝缘油中溶解气体含量的各个实验步骤进行了规定。
第10章“试验结果”，规定了试验结果的计算、准确度和表述。
附录A提供了一个氦离子化气相色谱法测定绝缘油中溶解气体含量的具体样例。
6
条文说明
本标准以《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》(GB/T 17623-2017)为蓝本，在第3章术语和定义中，对氦离子化检测器和氦离子化气相色谱法进行了规范性定义，其中氦离子化检测器参考了《气体分析 氦离子化气相色谱法》(GB/T 28726-2012)的定义3.1。
在第6章“仪器设备与材料”中，重点对氦离子化气相色谱法中所使用的气相色谱进行了规范，列出了两种目前有一定程度应用的色谱流程，并对其进行了简要说明；还规范了在这两种色谱流程中所使用的色谱柱。章节6.2是本标准的核心组成内容。
在第7章“最小检测灵敏度”中，本标准与《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》(GB/T 17623-2017)存在较大差异，由于氦离子化气相色谱法是非常灵敏的检测方法，方法的检测灵敏度较之前的检测技术有了一定程度的提升，详见正文，该章节是本标准编制的意义所在。
附录A“绝缘油中溶解的氢、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、六氟化硫含量的氦离子化气相色谱测定”，给出了一个氦离子化气相色谱法测定绝缘油中溶解气体含量的具体样例，包括：色谱流程、色谱柱、柱温、流速、标准谱图等。

